便携式多种气体检测仪技术要求：

检测气体：O2（0-25）%VOL  电化学   H:19.5%VOL  HH:23.5%VOL

可燃（0-100）%LEL  催化燃烧  H:10%LEL  HH:20%LEL

CO(抗氢) (0-1000)ppm   电化学  H:25 ppm     HH:60 ppm

H2S(0-100)ppm    电化学  H:5 ppm      HH:10 ppm

精度:±5%FS

传感器配置:必须使用原装进口传感器 操作员可自行激活和禁止单个传感器

传感器缺失报警: 所有传感器可以提供缺失报警。若有传感器缺失而用户未禁止该通路，则触发报警

压力补偿: 仪表氧气感应器内置压力补偿功能

报警：LED (闪烁)   声报警（95dB）   震动报警

显示类型：显示大号易读字符的液晶显示屏 (LCD),强光下清晰可见，单色

电池：可充电锂电池

充电时间：≤6小时

正常温度范围：0℃-40℃

极限温度范围：-20℃-50℃

湿度范围：15-95%相对湿度，无冷凝

防护等级：仪表应符合IP65 防尘和防水（喷水和细粒粉尘）保护级别

防爆等级：ExdiaIICT4Gb

测量方法：泵吸入式, 吸气能力为 0.3 升/分钟流量时最远达 30 米

精度等级：≤±5%FS

可燃气报警仪需有消防认证和消防监测报告（消防官网WWW.CCCF.COM.CN)

证书要求：具备消防证书、防爆证书、计量器具型批证书等。