库仑电量法卡尔费休水分仪配置要求

要求品牌（瑞士万通、梅特勒、日东精工三菱）,数量总计一台。

1. 运行环境

1.1相对湿度：≤80%

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

1.3环境温度：5℃～40℃

2．用途：用于固体、液体和气体样品中水分含量的测定，符合各种电量法水分仪的相关标准。

3. 技术参数及功能

3.1测试范围及精度

- 3.1.1测量范围：10ug—200mg H2O，最大极限1000mg水

- 3.1.2分辨率：0.1ug H2O

- 3.1.3测量精度：±3ug(H2O:1ug-1000ug范围内)；≤0.3%(H2O>1000ug范围内)；

- 3.1.4速度：2.241mgH2O/min

- 3.1.5发生电极电流：100、200、400mA或auto四种规格可选；

- 3.1.6测量分辨率：极化电位0.1mV；温度0.1℃

- 3.1.7指示电极极化电流：5uA、10uA、20uA和30uA

- 3.1.8指示电极测量范围：0-2400mV

3.2性能要求

- 3.2.1适用于测定气态、液态、固态或中间态的各种样品中微量水分含量的分析。

- 3.2.2加入样品，仪器即开始测量。

- 3.2.3采用触摸屏操控，中英文操作界面可选，具备用户管理功能。

- 3.2.4网络接口可以直接通过网线即可链接入LIMS系统或者链接网络打印机。

- 3.2.5可自动生成PDF的分析报告，包含有操作人及样品的相关信息、参数设置、结果及滴定曲线等，并可以直接通过U盘保存数据。

- 3.2.6主机具有USB接口，可以直接连接自动进样器、天平、打印机等。

- 3.2.7主机内置吸排液泵系统，操作者只需按键，而不用打开滴定杯，便可实现排空废液和加入溶剂的操作，可完全避免操作者接触有毒害的化学试剂。

- 3.2.8主机可存储多达120个方法，满足各种测试要求。

# 4.可选配套称量系统：

# 4.1万分之一天平，测量范围220g，读数精度0.1mg，线性0.13mg，重复性0.04mg，典型稳定时间1.5s

# 4.2采用后置式传感器，内置两组校正砝码，保障天平的高抗污染性，极大的延长天平使用寿命。

# 4.3配置具有中文界面的彩色智能触摸屏，实现安全、便捷的天平操作，全中文操作系统。

# 5. 必备配置清单（以下为单台仪器配置）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电量法卡尔费休水分仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 滴定杯及适配器和塞子 | 1 | 套 |
| 3 | 干燥管 | 1 | 根 |
| 4 | 无隔膜发生电极 | 1 | 根 |
| 5 | 双铂针指示电极 | 1 | 根 |
| 6 | 磁力搅拌子 | 2 | 个 |
| 7 | 分子筛250g | 1 | 瓶 |
| 8 | 万分之一天平 | 1 | 台 |
| 9 | 打印机 | 1 | 台 |

6. 保修期：

6.1. 整机保修期为一年，全国重要城市有售后服务点。

6.2. 保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供用户免费使用。

7. 技术资料

详细的操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书。

8. 技术服务和培训

卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训，仪器运转正常后可免培训费提供2人次加强培训。